北京按摩医院 2026 年内科用设备基本要求

一、动态血压监护仪

参数：

1.测量范围：收缩压50-280mmHg，舒张压20-220mmHg；测量精度：+3mmHg；充气压力：0-300mmHg；心率：30-240 bpm；

2.记录容量不小于400条；

3.测量方法：示波法，线性放气；

4.电池：两节AA（5号）碱性电池，支持至少200次测量；

5.PC接口：具有红外、蓝牙和USB，内置USB通讯接口，无需驱动即可快速连接至PC；

6.记录盒重量小于170克；

7.支持黑盒模式，医生背包测量完成后，记录盒无法按键测量且不显示血压读数，避免病人误操作；

8.支持自适应充气技术，能根据患者实际血压自动调节充气压力；支持自适应放气技术，测量过程中自动调整放气速率，保持匀速、快速放气；

9.支持24小时后自动结束测量功能。

10.支持血压脉搏波波形显示功能，辅助医生进行二次诊断；

11.智能识别病人测量状态，包括静止、心律失常、轻/中/重度运动等；智能识别病人体态，包括站立，卧位等。

12提供多种图表辅助分析工具；

13.提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压等分析指标；

14.提供自动分析结论功能，包括白大衣性高血压、隐匿性高血压、血压负荷、昼夜节律、动态动脉硬化指数等；

15.有血压比较分析功能；

16记录盒支持恢复上次数据功能，可恢复误初始化操作删除的数据；

17.支持双臂血压分析；

二、肺功能（小）

参数：

1.检测显示参数包含：FVC（用力肺活量）：FVC 、FEV1 、FEV3 、FEV6、 FEV1/FVC 、FEV1/VC Max 、PEF 、FEF25 、FEF50 、FEF75 、MMEF、VEXP 、FET 等呼气指标，PIF 等吸气指标；VC(肺活量)：VC 、VT、 IRV 、ERV 、IC 等参数；

2.具有 MV 测试功能模块，满足分钟通气量的评估需求；

3.可进行支气管舒张试验，支持用药前后对比测试；

4.可检测呼气、吸气指标，实时显示动态曲线（流量容积曲线、时间容积曲线）；含有中国人的预计值；

5.便携式设计，方便床旁使用，

6.具备交叉感染防控的恰当措施，传感器可拆卸、清洗、消毒，可使用一次性传感器或呼吸过滤器；

7.仪器自带打印功能同时支持A4报告打印；显示多次测量预设曲线，叠加图形，用不同颜色进行实测曲线对比；

8.体积检测：流量积分法；流量范围：±16L/s；