北京按摩医院 2026 年骨科用设备基本要求

- 多道心电图机

一、工作条件： 内置可充电锂电池。

二、ECG测量规格：频率响应：0.01Hz ~ 500Hz；采样率≥64 kHz；起搏器采样率≥90 kHz；耐极化电压：≥±900mV（±5%）；内部噪声：≤12.5µVp-p；共模抑制比： ≥120dB（AC滤波开启）；灵敏度选择：至少包含2.5、5、10、20、10/5、20/10、自动mm/mV ±5%。

三、显示器：≥10英寸彩色液晶屏；支持全屏多点触控；支持同屏显示10秒12导同步心电波形。

四、存储器：支持外接U盘扩展存储空间。

五、打印机：内置热敏式点阵打印机；打印分辨率：垂直分辨率≥8点/mm，水平分辨率≥40点/mm（25mm/s）。

六、软件功能具有信号质量检测功能，对于信号干扰、接触不良或导联脱落的导联做出提示；具有起搏检测功能，起搏标记在显示屏上单独区域显示；具有关机延迟功能。

- 七、数据传输：USB接口，网络接口；标配无线WIFI模块，支持2.4G/5G双频；支持HL7/DICOM/FTP标准协议。

- 2、关节镜

一、关节镜

1.规格尺寸：视场角2W(°)：(80°) ；视向角：（30°）

工作长度：≥170mm ；插入部分最大宽度（mm）：4mm

2.关节镜光学性能

内窥镜的光学性能基本参数

项目名称			                基本参数

光学工作距离mm			        10

视场角2W(°)			            80°

视向角		                       30°

视场中心角分辨力[C/(°)]			  3.55

有效景深范围（mm）		         3~100mm

显色指数Ra（A光源）		         ⩾90

显色指数Ra（D65光源）			  ⩾90

照明镜体光效(ILeR)			         ⩾0.52

综合镜体光效(SLeR)		             ⩾0.4

综合边缘光效(SLe-Z)		          ⩾0.034

有效光度率(cd/m2•1m)			      1500

单位相对畸变VU-Z的控制量(II)		   ⩽16%(相对差)

二、镜鞘

1.双阀镜鞘

2.配合性能

镜鞘与内镜管、闭孔器、穿刺针配合良好，进出镜鞘自如，不得有卡滞现象。

3.锁止性能

鞘套锁卡定位安全，可靠。

4.密封性能

水阀密封性能良好，用水压法检测，在1min内渗水不超过5滴。

5.外观

器械焊接部位应牢固，焊缝应平整，不得有虚焊、脱焊、堆焊的等现象。器械表面应光滑，平直，不得有明显的碰伤和划痕。

6.耐腐蚀性能

器械应有良好的耐腐蚀性能。

- 3、关节镜配套手术器械

1）抓钳(半月板) Ф5 ㎜×135mm

2）滑膜钳(直式) Ф4 ㎜×140mm

3）活检钳(针定位) Ф3.6 ㎜×145mm

4）咬断钳(大力) Ф5 ㎜×150mm

5）兰钳(0°) Ф5 ㎜×135mm

6) 兰钳(左 45°) Ф5 ㎜×135mm

7) 兰钳(右 45°) Ф5 ㎜×135mm

8)弯剪(左) Ф3.5 ㎜×140mm

9) 弯剪(右) Ф3.5 ㎜×140mm

10)直剪(月牙) Ф4 ㎜×150mm

11) 直角探针 3mm×120mm

12）直角探针 5mm×120mm

13）拉刀(钩状) Ф3 ㎜×105mm

14)拉刀(反向) Ф3 ㎜×105mm

15)铲刀(直状) Ф3 ㎜×105mm

16)切刀(半月板) Ф3 ㎜×105mm

17)异型刀(玫瑰花形) Ф3 ㎜×105mm

18)异型刀(半园状) Ф3 ㎜×105mm

19)刮匙 Ф3 ㎜×105mm 30

20)关节镜用手术钳（鸭嘴直型） 4.8*125mm

21)关节镜用手术钳（鸭嘴翘头） 4.8*125mm

22)关节镜用手术钳（鸭嘴左弯） 4.8*122mm

23)关节镜用手术钳（鸭嘴右弯） 4.8*122mm

24)关节镜用手术钳（前角左弯） 5.6*115mm

25)关节镜用手术钳（前角右弯） 5.6*115mm

26)关节镜用手术钳（90°左弯） 7*125mm

27)关节镜用手术钳（90°右弯） 7*125mm

28)关节镜用手术钳（带锁扣软组织抓钳） 3.3*125mm

29)关节镜用手术钳（带锁扣游离体抓钳） 4*125mm

30)关节镜用手术剪（20°左弯） 5.5*125mm

31)关节镜用手术剪（20°右弯） 5.5*125mm

32)关节镜用手术钳（抓线钳） 4*165mm

33)关节镜用剪线钳 4.2*129mm

34)关节镜用推节剪线钳 4*142mm

35)关节镜用手术钳(直型软组织抓钳) 2.5mmx80mm

36)关节镜用手术钳(勺型软组织抓钳)

37)关节镜用手术钳(游离体抓钳) 3mm x 80mm

38)关节镜用手术钳(抓线钳) 2.5mm x 80mm

39)关节镜用手术剪(推结剪线器) 2.3mmx141mm

- 4、脊柱内窥镜手术器械

一、脊柱微创手术器械具体参数（基础包参数）：

1．脊柱微创手术通道扩张管：用于扩大手术视野:

1）长度≥220mm，外径≤4mm，实心，用于建立扩张通道。

2）长度≥200mm，外径≤6mm,，用于建立扩张通道

3)长度≥180mm，外径≤8mm，用于建立扩张通道

4)长度≥1600mm，外径≤10mm，用于建立扩张通道

5)长度≥50mm，直径≥10mm，半套管，用于建立扩张通道、器械操作通道、出水通道

6)长度≥90mm，直径≥10mm，半套管，用于建立扩张通道 、器械操作通道、出水通道

7)长度≥60mm，直径≥12mm，半套管，用于建立扩张通道 、器械操作通道、出水通道

8)长度≥120mm，外径≥10mm，用于建立扩张通道 、器械操作通道、出水通道

9)长度≥140mm，外径≥8mm，用于建立扩张通道、器械操作通道、出水通道

10)长度≥160mm，外径≥6mm，用于建立扩张通道、器械操作通道、出水通道

2.神经剥离器：长度≥158mm，厚度≥5mm，T型，用于建立扩张通道，剥离骨面软组织。

3.脊柱手术用神经拉钩：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根：

1)直拉钩：长度≥100mm，宽≥4mm，用于神经根牵拉

2)直拉钩：长度≥100mm，宽≥8mm，用于神经根牵拉

3)黄韧带拉钩：长度≥100mm，双工作端：宽度2mm，3mm，用于黄韧带牵拉

4)黄韧带拉钩：长度≥100mm，双工作端：宽度4mm，5mm，用于黄韧带牵拉

4.神经剥离子：用于剥离或分开附着于骨面上的骨膜、剥离其他软组织：

1)长度≥300mm，刃宽≥3mm，双工作端，角度0度、15度，用于神经根剥离

2)长度≥300mm，刃宽≥3mm，双工作端，角度25度、35度，用于神经根剥离

5.骨拉钩：

1)长度≥120mm，外径≥9mm，内径≥7mm，用于观察通道

6.吸引管：

1)角度≥135度，直径≥4mm。用于术中吸引。

7.骨探针：

1)长度≥100mm，前端≥4mm。用于神经根剥离

8.椎间盘铰刀：

1)长度≥220mm，刃宽≥4mm，用于纤维环的切开

二、脊柱微创手术器械具体参数（融合包参数）

脊柱微创手术通道扩张管：用于扩大手术视野

1)长度≥150mm，外径≥12mm，用于建立扩张通道 、器械操作通道、出水通道

2)长度≥140mm，外径≥14mm，用于建立扩张通道 、器械操作通道、出水通道

3)长度≥130mm，外径≥16mm，用于建立扩张通道 、器械操作通道、出水通道

2.骨凿：用于手术时修整骨骼、取骨和凿骨

1)上翘型骨凿：角度≥15°，刃宽≥5mm

2)上翘型骨凿：角度≥30°，刃宽≥5mm

3)直型骨凿：直型，刃宽≥5mm

4)L型骨凿：L 型 ，刃宽≥5mm

3.脊柱手术用神经拉钩：用于骨科手术中剥离、牵开或遮挡神经根：

1)半折弯拉钩：长度≥100mm，宽≥10mm，右折弯，用于神经根牵拉

2)半折弯拉钩：长度≥100mm，宽≥10mm，左折弯，用于神经根牵拉

3)挡板拉钩：  长度≥100mm，宽≥5mm，右挡板，用于神经根牵拉

4)挡板拉钩：  长度≥100mm，宽≥5mm，左挡板，用于神经根牵拉

4.神经剥离子：

1)横置器：长度≥255mm，外径≥9mm，实心

5.椎间盘铰刀：

1)直型铰刀：长度≥200mm，刃宽≥7mm

6.刮匙：

1)直型刮匙：长度≥110mm，刃宽≥3mm，直型

2)直型刮匙：长度≥110mm，刃宽≥4mm，直型

3)空心刮匙：长度≥110mm，刃宽≥3mm，侧弯型

4)空心刮匙：长度≥110mm，刃宽≥4mm，侧弯型

7.骨锤

1)长度≥245mm

三、脊柱微创手术器械具体参数（钳子包）

1.椎板咬骨钳:用于手术时修整骨骼、取骨

1)可调方向椎板咬骨钳：长度≥220mm，角度≥110度，刃宽≥2mm，方向可调

2)可调方向椎板咬骨钳：长度≥220mm，角度≥110度，刃宽≥3mm，方向可调

3)可调方向椎板咬骨钳：长度≥220mm，角度≥130度，刃宽≥2mm，方向可调

4)可调方向椎板咬骨钳：长度≥220mm，角度≥130度，刃宽≥3mm，方向可调

5)可调方向弧形椎板咬骨钳：长度≥220mm，角度≥130度，刃宽≥2mm，方向可调

6)可调方向弧形椎板咬骨钳：长度≥220mm，角度≥130度，刃宽≥3mm，方向可调

2.髓核钳:用于手术时钳取髓核或其他组织

1)直型谷粒型髓核钳：长度≥180mm，刃宽≥4mm，谷粒型，直型

2)上翘谷粒型髓核：钳长度≥180mm，刃宽≥4mm，谷粒型，上翘型

3)上翘球型髓核钳：长度≥180mm，刃宽≥3mm，球型，上翘型

4)咬切钳：长度≥180mm，刃宽≥4mm，方形，直型

四、脊柱微创手术器械具体参数（镜鞘）

1.脊柱微创手术通道扩张管:用于观察通道，同时有神经拉钩作用

1)外径6mm，壁厚0.5mm，长度140mm，角度0°

2)外径6mm，壁厚0.5mm，长度140mm，角度30°

2.骨导引针:骨科手术过程中导向，引导或定位

3)直径4.5mm，长度180mm

4)直径4.5mm，长度180mm

- 5、4K内窥镜摄像系统

1.4K医用内窥镜摄像系统主机

1.1 可同步实时输出3840×2160P@60和1920×1080P@60分辨率动态图像;

1.2 具备多种图像功能，包括多模式色彩增强/消纤维纹/≥3倍电子变焦/多等级数字降噪/HDR/多等级构造增强/图像镜像/冻结/录像和拍照等临床常用功能；

1.3 系统兼容性强，可自动识别腹腔镜/前列腺电切镜/膀胱镜/纤维镜/输尿管肾镜/关节镜/鼻内镜/纤维镜/胸腔镜/宫腔镜等镜种，智能自动识别手术场景，无需手动调节模式；

1.4主机接口支持同时4K画质输出≥6路；

1.5超高清4K接口具备DP×1、HDMI×1、12G-SDI×4；实现同接口3G与12G切换；

1.6 内置大容量存储，同时支持外接存储和内部存储，满足同时≥2路超高清图像抓取和超高清视频存储；刻录图像分辨率3840×2160/1920×1080/1280×720可选；刻录图像质量低/中/高可选；图像编码方式支持H.264/H.265可选；系统存储剩余时间与刻录状态实时提示；触摸屏可以回放刻录内容；

1.7应用部分电气安全CF型；

1.8 系统具备动态亮度稳定技术；系统具备增强图像红色区分度技术

2.摄像头

2.1 图像采用超高清4K CMOS传感器，有效物理采集像素大于820万;

2.2 连接头采用贴片式设计，总长度≥3m;

2.3 可光学变焦摄像头，齐焦设计;

2.4 支持低温等离子灭菌，提供具备CNAS资质的检测文件；

2.5 应用部分电气安全CF型;

2.6快捷功能按键数≥3个，可自定义功能包括白平衡/冻结/录像/拍照/HDR/色彩增强等;

2.7摄像头防水、防尘，防护等级为IP68，

3.4K液晶监视器

3.1 尺寸32英寸，屏幕长宽对比16:9，支持显示分辨率≥3840×2160;
3.2 色域空间满足BT.709和BT.2020可选;
3.3 可视角度：178°（H/V）;
3.4 具备DVI、HDMI、DP、12G-SDI等多种输入/输出端口;

3.5对比度1500:1;

3.6标准亮度≥850cd/m2；

3.7响应时间20ms;

3.8具有图像增强功能;

3.9与内窥镜摄像系统/冷光源为同品牌;

3.10获得节能认证

4.内窥镜台车和支架

4.1 腔镜系统专用台车1台，支持液晶监视器水平角度和上下高度调整，2个摄像头托杯、5层层板，隔层板高度可调;

4.2 配套悬挂VESA件;

- 骨科动力系统及附件

1、主机

1.1设备的电源压和频率：输入 220 V±22 V，50 Hz±1 Hz

1.2设备输入功率：500VA

1.3该产品适用于骨科或其他外科手术中对人体骨组织和（或）软组织的钻削、磨削、刨削处理。

1.4高清晰度触摸屏：

1.5主机输出接口，可连接两种手柄。

1.6故障自动诊断，发生故障后主机自动停止工作，确保手术安全。

1.7自动识别手柄的种类。

2、脚踏开关

2.1全金属材质，密封型脚踏开关。

2.2脚踏开关具有启停、无极调速功能。

2.3脚踏开关具有手柄切换功能：可通过脚踏开关快速切换当前活动手柄。

2.4脚踏开关具有正向模式、往复模式切换功能

2.5脚踏开关具有机械式防误踩装置。

3、高速手柄

3.1 高速无碳刷电机。

3.2低振动，低发热，正反转功能自由切换。

3.3防水溅，电机和导线可高温高压消毒。

3.4握笔式设计，可自由改变方向和方位。

3.5循环式水冷式设计，内置冷却输水管路，。

4、磨钻头

4.1有金刚砂、粗金钢砂、柱形、扁平形、西瓜磨头供手术选择。

4.2耗材主要材质为高韧度不锈钢，经久耐用，不易变形。

5.刨削手柄

5.1握笔直排引式设计，具备手控功能，吸引、切割、排出为一直线，更少的堵塞和容易清洗。

5.2正向模式：200-12,000 转/分，往复模式：200-5,000 转/分。

5.3可连接多种以上专用刨刀。

5.4手柄稳定性高，振动动小，噪音≤65 dB(A)，可用于显微镜下操作。

5.5手柄外壳经久耐用，可高温高压消毒。

6.刨削刀

6.1 有双面齿、外刃内齿、双面刃、圆球刃、圆柱刃供手术选择；

6.2 耗材主要材质为高韧度不锈钢，经久耐用，不易变形。

- 7、等离子体手术系统

一、等离子手术设备主机有国家食品药品监督总局批准的三类医疗设备注册证，制造商在中国境内注册并生产；注册证上有明确的使用部位，符合国家对等离子手术设备的注册要求。

二、在生理盐水环境下与本公司生产的等离子手术电极配套使用，用于手术中对软组织进行切割和凝血。

三、等离子手术设备主机技术要求

1、工作计时：能实时显示治疗时间；

2、设备应同时具备切割、凝血功能。

3、具有功率、时间同步显示功能。

4、输出模式：等离子切割多档可调；凝血多档可调，并能实时显示。

5、具有手柄刀头、脚踏开关，主机面板上有对应指示灯显示。

6、治疗主机具有自动识别手柄、脚踏开关的连接状态。

7、一个治疗刀头能同时实现切割、凝血功能，区分切割和凝血的工作声音，避免踏错脚踏。

8、能通过脚踏开关启动、切换切割和凝血模式，脚踏防水。

四、刀头技术要求

1.关节刀头：适用于肩关节镜肩峰减压术、肩峰下滑囊清除、锁骨远端切除、肩袖手术、冻结肩松解、关节囊收缩。

2.关节刀头：适用于漆关节半月板切除、滑膜切除术、交叉韧带残端去除、软骨成形术、韧带挛缩术。

3.骨科勾状刀头：适用于韧带松解、软组织勾切、半月板切除（漆、肩、髋关节）。

4.椎管内可伸缩刀头。

5.脊柱刀头：适用于腰椎、颈椎盘突出，髓核消融。

- 8、椎间孔镜

| 序号 | 产品名称 | 分类 | 参考规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椎间孔镜 | 椎间孔镜 | 总长度L1:282mm 工作长度L：181mm 插入部分最大宽度D：6.9mm 器械通道最小宽度：4.3mm 视场角：80º 视向角：30º | 1 |
| 2 | 组织钳 | 小髓核钳 | Φ=2.5 mm\ L=350 mm\ A=85° | 1 |
| 3 |  | 45°髓核钳 | Φ=2.5 mm\ L=350 mm\ A=45° | 1 |
| 4 |  | 大髓核钳 | Φ=3.5 mm\ L=350 mm \A=85° | 1 |
| 5 |  | 小咬切钳 | Φ=2.5 mm\ L=350 mm\0°直型 | 1 |
| 6 |  | 中抓钳 | Φ=3.0 mm\ L=350 mm \A=85° | 1 |
| 7 |  | 弯曲小抓钳 | Φ=2.5 mm\ L=350 mm \A=85° | 1 |
| 8 |  | 50°通滑咬骨钳 | Φ=3.5 mm\ L=345 mm | 1 |
| 9 | 探针 | 探针 | Φ=1.6mm\ L=200mm | 1 |
| 10 |  | 探针 | Φ=1.3mm\ L=200mm | 1 |
| 11 | 镜下环锯 | 3毫米镜下环锯 | Φ=3.5mm\ L=335mm | 1 |
| 12 |  | 环锯手柄 | / | 1 |
| 13 | T型镜外环锯 | 8毫米T型镜外环锯 | Φ=8.0 mm L=175 mm | 1 |
| 14 | 镜外环锯限位器 | 8毫米镜外环锯限位器 | L=12 mm | 1 |
| 15 | 镜外环锯保护套管 | 8毫米镜外环锯保护套管 | Φ=9.0 mm L=145 mm | 1 |
| 16 | 脊柱内窥镜保护套管 | 8.0毫米子套管 | Φ=8.0mm\ L=170mm | 1 |
| 17 |  | 9.0毫米母套管 | Φ=9.0mm\ L=153mm | 1 |
| 18 | 剥离器 | 钩状剥离器 | Φ=3.0mm\ L=320mm | 1 |
| 19 |  | 镰状剥离器 | Φ=3.0mm\ L=320mm | 1 |
| 20 |  | 铲状剥离器 | Φ=3.0mm\ L=320mm | 1 |
| 21 | 脊柱内窥镜扩张管 | 一级扩张管 | Φ=2.5mm\ L=240mm | 1 |
| 22 |  | 二级扩张管 | Φ=5.3mm\ L=220mm | 1 |
| 23 |  | 三级扩张管 | Φ=7.0mm\ L=195mm | 1 |
| 24 |  | 三级扩张管 | Φ=8.0mm\ L=195mm | 1 |
| 25 |  | 独立扩张管 | Φ=7.0mm\ L=200mm | 1 |
| 26 | 导丝 | 细导丝 | Φ=0.8mm\ L=450mm | 1 |
| 27 |  | 导丝 | Φ=1.0mm\ L=450mm | 1 |
| 28 | 骨锤 | 骨锤 | L=240mm | 1 |
| 29 | 器械消毒盒 | / | / | 1 |
| 30 | 椎间孔镜 消毒盒 | / |  | 1 |

- 脊柱微创手术器械包

1.内窥镜1支：适用颈椎、胸椎、腰椎手术。工作长度181mm，视向角30°；外径6.3mm，器械通道3.7mm;或外径6.9mm，器械通道4.3mm

2.穿刺针	入路定位，≥130mn	套	1

3.穿刺针	入路定位，≥190mn	套	1

4.穿刺针	入路定位，≥300mn	套	1

5.导丝	导引定位杆，≥0.8nn	根	1

6.导丝	导引定位杆，≥1.0nn	根	1

7.导引杆	调整定位点，导引扩张管，≥2.5nn		1

8.导引杆	调整定位点，导引扩张管，≥5.0nn	个	1

9.导引杆	调整定位点，导引扩张管、套管，≥6.3mm		1

10.敲击器	保护导引杆	个	1

11.锤子	缓冲锤头	把	1

12.逐级扩张管	软组织逐级扩张，≥5.0nn	个	1

13.逐级扩张管	软组织逐级扩张，≥6.5mn		1

14.逐级扩张管	软组织逐级扩张，≥7.5mn	个	1

15.快速扩张管	软组织快速扩张，≥7.5mn	个	1

16.快速扩张管	软组织快速扩张，≥8.0mn	个	1

17.环锯套管	保护环锯，≥8.0nn，长度≥175nm	个	侧入路限位安全成形环锯套管

18.可视环锯套管	配套环锯使用，带锁定装置，≥8.0mm，长度≥150mn

19.可视环锯套管	配套环锯使用，带锁定装置，≥8.0mm，长度≥150mn

20.环锯	环切、截取骨性组织，≥7.5mm	支	1	限位安全成形环锯

21.可视环锯	环切、截取骨性组织，≥7.5mm	支	1	镜外可视环锯

22.镜下环锯	环切、截取骨性组织，≥3.5mm	支	1	镜下环据

23.环锯手柄	配套环锯使用	个	2	1个限位手柄，1个T形快拆手柄

24.顶棒	去除骨性组织，≥5.0mm	个	1

25.内窥镜套管	配套内窥镜使用，带锁定装置，≥7.5mn	个	1

26.剥离器	探查、分离组织，钩状	把

27.剥离器	探查、分离组织，铲状	把	1

28.骨凿	去除骨性组织	把	1

29.椎板咬骨钳	咬除骨性组织，≥3.5mn	把	1

30.咬骨钳手柄	配套咬骨钳使用	个	1

31.篮钳	咬切、剪切黄韧带及软组织，≥2.5mm	把	1

32.篮钳	咬切、剪切黄韧带及软组织，≥2.5nm，上翘	把	1

33.髓核抓钳	抓取髓核组织，≥2.5mm，直钳	把	1

34.髓核抓钳	抓取髓核组织，≥2.5mm，上翘	把	1

35.髓核抓钳	抓取髓核组织，≥3.5nn，带齿直钳	把	1

36.消毒盒	内窥镜专用	个	1

37.消毒筒	收纳定位针和导丝	个	1

38.消毒盒	器械消毒专用	套	1

- 医用电动锯钻

1.主机动力强劲可整机高温高压消毒，耐155℃±5℃高温 （电池除外）；

2.主机使用进口空心无刷电机，无级变速；主机中心通孔φ4.5mm

3.摆动锯锯频：15000次／分；

4.高速钻机头扭矩 ≥5.8牛·米；转速≥1200转／分；适用创伤手术

5.中速钻机头扭矩 ≥7.8牛·米；转速≥900转／分；适用髓内钉手术

6.低速钻机头扭矩 ≥15牛·米；转速≥350转／分；适用关节手术

7.往复锯锯频：15000次／分；

8.克氏针接口：（S：夹持0.8-2.0/M：夹持2.0-3.2）

9采用高硬度锯片≥52HRC，材料SUS420J2；

- 使用免消毒进口高性能锂离子电池；

- 主机输出功率≥180W

12.电池电压12V；电池容量≥2600mA；

13.充电器采用脉动快速充电技术；

15.主机噪声 ≤50dB；主机温升 ≤25℃；

16.有专用器械消毒盒（可防止动力在消毒过程中意外损坏）

- 医用内窥镜冷光源

1.医用冷光源

1.1 灯珠有效工作寿命≥30000小时;

1.2 支持触摸屏操作与显示；支持一键待机，操作方式除触摸屏滑动与点按外支持物理旋钮方式调节；光源等级≥100级，调节精度1级;

1.3 色温5700K±20%;

1.4 显色指数≥90;

1.5工作噪声≤50dB，提供证明文件；

1.6具备剩余使用时长提示功能;

2.导光束

2.1 导光束通光外径3.5mm，有效使用长度≥3000mm;

2.2 支持预真空高压/环氧乙烷/等离子方式灭菌;